## Sheet1
穿刺类医用耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 管理级别 | 收费情况 | 参数
1 | 穿刺针 | 通常由穿刺针、穿刺器、保护套组成。 | 用于对人体（不包括腰椎、血管、脑室）进行穿刺，以采集人体样本、注射药物与气体等或作为其他器械进入体内的通道。 适用范围：与超声探头配合使用，供超声引导穿刺，建立通道用。 | 第三类 | 可收费，医保可报销 | 1.性能结构及组成：通常由针座、芯针、内针、外针、内针管、内外针定位鞘、外针管、保护套、标记、内针基座、外针基座构成。 2.材质：针体由医用不锈钢的同芯套管针组成。 3.适用范围：主要适用于经皮对胆管及胆囊的穿刺和造影；囊肿、脓肿的穿刺和置管。 4.规格型号：具有不同规格大小（如16G,18G等）及长度(如20cm,25cm等)。 5.一次性或重复使用：产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2 | 活检针 | 通常由针座、芯针、内针管、内外针定位鞘、外针管、保护套组成。针管一般采用不锈钢材料制成。 | 适用范围：经皮穿刺进行实质性脏器及其他软组织活检（不用于骨活检）。可与活检枪配合使用，用于从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检 | 第三类 | 可收费，医保可报销 | 1.性能结构及组成：穿刺活检针由手柄（枪）和针体部分组成。 2.材质：手柄由树脂和热塑弹性体构成,针体由医用不锈钢的同芯套管针组成。 3.适用范围：用于肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结软组织或软组织肿瘤中获得活检组织。 4.规格型号：根据手柄的操控方式分为全自动、半自动和手动穿刺活检针。并有不同规格大小（如16G，18G,20G等）及长度（如11cm，16cm,20cm,25cm等）。 5.一次性或重复使用：产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3 | 穿刺活检针 | 通常由针座、芯针、内针管、内外针定位鞘、外针管、保护套组成。针管一般采用不锈钢材料制成。 | 可与活检枪配合使用，用于从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检 | 第三类 | 可收费，医保可报销 | 1.性能结构及组成：它是由手柄和活检针组成 ，手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由304不锈钢穿刺针可选择10mm或20mm。 2.材质：手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由304不锈钢穿刺针 3.适用范围：用于肝脏丶肾脏丶前列腺丶乳腺丶脾腺丶淋巴结等软组织以及各种软组织肿瘤组织活检。 4.规格型号：16G.18G长度16CM.20CM 5.一次性或重复性使用：一次性使用！
4 | 一次性全自动穿刺活检针 | 通常由针座、芯针、内针管、内外针定位鞘、外针管、保护套组成。针管一般采用不锈钢材料制成。 | 可与活检枪配合使用，用于从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检 | 第三类 | 可收费，医保可报销 | 1.性能结构及组成：它是由手柄和活检针组成 ，手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由304不锈钢穿刺针和同心套管组成，套管上有厘米刻度标识。手柄旁侧和后部的传动按钮按照不同的规格大小用不同的颜色标出：粉红色=18G 、紫色=16G 三种激发模式适用于临床各种术式。（1）2.2mm穿刺深度。（2）2.2mm和2.5mm穿刺深度 2.材质：手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由304不锈钢穿刺针。 3.适用范围：用于肝脏丶肾脏丶前列腺丶乳腺丶脾腺丶淋巴结等软组织以及各种软组织肿瘤组织活检。 4.规格型号：16G.18G.长度16CM.18CM 5.一次性或重复性使用：一次性使用！
5 | 细胞学活检针 | 通常由针座、芯针、内针管、内外针定位鞘、外针管、保护套组成。针管一般采用不锈钢材料制成。 | 可与活检枪配合使用，用于从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检 | 第三类 | 可收费，医保可报销 | 1.性能结构及组成：通常由针座、芯针、内针管、内外针定位鞘、外针管、保护套组成。 2.材质：针体由医用不锈钢的同芯套管针组成。 3.适用范围：用于经皮穿刺,从器官、软组织、骨髓中提取样本,进行细胞学或组织学的活检。 4.规格型号：具有不同规格大小（如21G,22G,23G,25G等）及长度(如5cm,8cm,11cm等)。 5.一次性或重复使用：产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
6 | 同轴定位针 | 通常由针座、芯针、内针管、内外针定位鞘、外针管、保护套组成。针管一般采用不锈钢材料制成。 | 可与活检枪配合使用，用于从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检 | 第二类 | 可收费，医保可报销 | 1.性能结构及组成：通常由针座、芯针、内针管、内外针定位鞘、外针管、保护套组成。由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由304不锈钢穿刺针 2.材质：304不锈钢穿刺针、同芯套管针组成。 3.适用范围：用于肝脏丶肾脏丶前列腺丶乳腺丶脾腺丶淋巴结等软组织以及各种软组织肿瘤组织活检定位引导，配合活检枪进行组织活检。 4.规格型号：13G长度16CM 5.一次性或重复性使用：产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
7 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 通常由穿刺锥和鞘管组成。一般采用不锈钢和/或高分子材料制成。 | 用于穿刺组织（不包括腰椎、血管、脑室），建立通路。 | 第三类 | 可收费，医保可报销 | 由切口保护套和多通道密封体组成，其中切口保护套由内卡环、外卡环、连接通道组成产品应无菌。适用于微创单孔腹腔镜手术，在手术中作为手术用腔镜、钳、剪等器械进出切口和手术操作的通道。
8 | 经外周插管中心静脉导管套件及附件 | 通常由导管管体、接头等结构组成。管体结构为单腔或多腔。 | 用于插入中心静脉系统，以输入药液或抽取血样和/或压力等测量。 | 第三类 | 可收费，医保可报销 | 耐高压： 1.性能结构及组成：包括单腔或者双腔导管、带穿刺针的导引套管、连接件、固定翼、护帽和导管固定装置，部分型号包括微插管器（含导丝、穿刺针、PTFE微导入器和刀片）,部分型号包括微插管器（含导丝、穿刺针、PTFE微导入器和刀片）. 2.材质：为聚氨酯材质或者为硅胶，穿刺针和导丝的材质为304不锈钢，微导入器的材质为聚四氟乙烯，固定翼的材质为硅胶，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯。 3.适用范围：（1） 短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉注射治疗或采血。（2）满足CECT扫描时高压注射造影剂的要求。还可避免使用外周留置针进行高压注射造成造影剂外渗导致皮下组织坏死等不良后果，提高输液治疗质量。 同时具有5ml/秒的高流速，满足临床（ICU、急诊、血液）快速大量补液需求。（3）可以监测中心静脉压，适合在术前、术中、术后不同阶段治疗需求，提高患者的舒适度和安全性，提高患者满意度，节省医院时间和总体支出。 4.规格型号：有4F单腔或者双腔、5F单腔和双腔、6F双腔和三腔，满足临床（尤其是血液科、肿瘤科、ICU）同时输注不同液体的需求，完全独立管腔，避免发生药物配伍禁忌。 5.一次性或重复性使用：一次性使用，如果有导丝可重复使用更佳。
9 | 经外周插管中心静脉导管套件及附件 | 通常由导管管体、接头等结构组成。管体结构为单腔或多腔。 | 用于插入中心静脉系统，以输入药液或抽取血样和/或压力等测量。 | 第三类 | 可收费，医保可报销 | 普通： 1.性能结构及组成：包括单腔导管、带穿刺针的导引套管、连接件、固定翼、护帽和导管固定装置，部分型号包括微插管器（含导丝、穿刺针、PTFE微导入器和刀片） 2.材质：导管材质为硅胶，穿刺针和导丝的材质为304不锈钢，微导入器的材质为聚四氟乙烯，固定翼的材质为硅胶，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯 3.适用范围：适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉注射治疗或采血 4.规格型号：4F单腔 5.一次性或重复性使用：一次性使用