## Sheet1
急救辅助装置及耗材 采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 参数（至少满足以下需求）
1 | 一次性使用细菌过滤器 | 通常由壳体和滤芯组成，包含一个进气口和一个出气口，可有若干气体采样口和密封盖，一般为无菌供应。一种安装在麻醉和呼吸设备的呼吸回路中，用于降低呼吸系统中包括微生物在内的粒子数量的装置。 | 用于过滤患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒，以防止患者呼吸系统交叉感染。 | 用于滤除氧气及麻醉气体中的细菌和微粒，静电式复合过滤器,过滤效率:细菌＞99.999%,病毒＞99.99%,内部容积45ml以上，产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。
2 | 一次性湿热交换器 | 通常由储水储热材料和壳体组成，包括一个进气口和一个出气口。有的热湿交换器兼有呼吸系统过滤器功能。一种安装在呼吸回路的患者端，通过保留患者呼气中部分水分和热量，并在吸气过程中将其返回到呼吸道的器械，俗称人工鼻。 | 用于提高输送给呼吸道的气体中的水分含量和温度。 | 由外壳和湿度交换材料组成，外壳材质为聚丙烯，湿度交换材料为聚亚安酯或亲水纤维素。分为普通麻醉和呼吸病人用及气切病人用两类。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。1.用于通过保留病人呼出气体的热度和湿度，加热加湿呼吸回路中吸入的气体。静电式复合过滤器,过滤效率:细菌＞99.999%,病毒＞99.99%,内部容积60ml以上。2.用于通过保留病人呼出气体的热度和湿度,加热加湿呼吸回路中吸入的气体.标准15连接口,吸引端口/支气管镜检端口6.1mm
3 | 呼吸回路 | 通常由壳体和滤芯组成，包含一个进气口和一个出气口，可有若干气体采样口和密封盖，一般为无菌供应。一种安装在麻醉和呼吸设备的呼吸回路中，用于降低呼吸系统中包括微生物在内的粒子数量的装置。 | 用于过滤患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒，以防止患者呼吸系统交叉感染。 | 隔热,带集水杯,带温度和压力检测用端口,管长160cm等,患者端标准15F接口,机器端22FLEX接头,PCV材料透明管路方便观察整个回路,内表面光滑方便引流积水,减少细菌增生.加强型的外部螺纹设计在弯曲时也维持管路直径不变。分成人型和儿童型
4 | 呼吸回路-延伸管 | 通常由壳体和滤芯组成，包含一个进气口和一个出气口，可有若干气体采样口和密封盖，一般为无菌供应。一种安装在麻醉和呼吸设备的呼吸回路中，用于降低呼吸系统中包括微生物在内的粒子数量的装置。 | 用于过滤患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒，以防止患者呼吸系统交叉感染。 | 回路附件,用于将患者呼吸系统的连接端口连接到气管插管或气管切开插管上，环氧乙烷灭菌。用于病人与麻醉设备和呼吸设备的连接，为病人吸入和呼出气体提供通道。一次性使用。延长管,带连接头插管端可作为吸痰馆和支气管镜接口,管路重量轻\透明\顺应性低,螺纹设计防止扭曲延伸后堵塞,死腔量小,
5 | 一次性呼吸管路 | 通常为 “人”字形或“一”字形结构的波纹管，部分管路可以做轴向伸缩，人字形结构的管路由吸气支路和呼气支路组成，一般由塑料或硅橡胶材料制成的。具有加热功能的呼吸管路还包括加热丝和电源适配器。一次性或重复使用。 | 常用于呼吸机、麻醉机与面罩或气管插管等器械之间的气路连接。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。 | 包括一次性呼吸过滤器（由过滤膜和外壳组成）；一次性自动加水式湿化水罐（由水罐、浮子和自动进水装置组成）；一次性呼吸管路：成人管路（由呼吸管路、Y形件、加热丝、连接管路、延长管路、压力测量连接管、集水杯、湿化水罐、直接头、直角接头、塔形阀组成，含过滤器），婴儿管路（由呼吸管路、加热丝、连接管路、延长管路、压力测量连接管、集水杯、湿化水罐、F形接头、呼吸机接头、CPAP接头、DRAGER接头、鲁尔锁接头、直通压力端口接头组成，含塔形阀），连接管路，鼻塞管路，气切通气管路。用于与呼吸机、湿化器、雾化器配套使用
6 | 一次性呼吸管路 | 通常为 “人”字形或“一”字形结构的波纹管，部分管路可以做轴向伸缩，人字形结构的管路由吸气支路和呼气支路组成，一般由塑料或硅橡胶材料制成的。具有加热功能的呼吸管路还包括加热丝和电源适配器。一次性或重复使用。 | 常用于呼吸机、麻醉机与面罩或气管插管等器械之间的气路连接。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。 | 1. 可适用于成人及儿童呼吸机 2. 可与费雪克MR850呼吸湿化器及配件配套使用 3. 吸气端内带有一体式螺旋加热线，呼气管内有一体式加热丝 4.吸气管路带有微孔结构，减少冷凝水 5. Y型接头处有MDI给药开口 6呼气管路具有透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水 7. 管路包装内带有细菌病毒过滤器，防止交叉感染 8.过滤器过滤性能：(平均颗粒大小：3μm) 病毒＞99.99%(X174噬菌体) 细菌＞99.999%(枯草芽孢杆苗) 9.使用天数:至少14天
7 | 一次性使用心电电极 | 通常主要由传感元件、连接接头组成。 | 用于采集并获取受观测者人体体表信号，如心电、脑电信号。 | (一)按压式 (二)为银/氯化银电极，由基衬材料（透气纸/水刺布/无纺布/发泡绵/棉布/PE）加涂医用压敏胶、导电胶、电极扣组成。供医疗机构选择相适应型号的心电图机、心电监护设备采集体表心电信号。
8 | 供氧系统氧气吸入器 | 通常由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶等组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 | 由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶、计时器（无控制功能）等组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器。
9 | 负压吸引表头 | 通常由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋、负压泵或手动负压源（负压球）组成。无菌提供。不包括插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | 通常由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。
10 | 人工呼吸急救苏醒球套组 | 通常由进气阀、压缩单元（如气囊）和患者阀组成，一般配有储气袋、呼吸面罩等附件。是一种通过操作者按压设备上压缩单元（如气囊），从而实现向患者肺部通气的复苏装置。 | 用于供电供气不完备场合和紧急情况下对突发呼吸困难或呼吸衰竭的患者实施人工呼吸急救时提供肺通气。 | 产品采用硅橡胶、医用聚氯乙烯（增塑剂为DINP）、聚碳酸酯、聚乙烯材料制成，由本体、面罩、储气袋及组件（连接氧气管、导管、开口器）组成。分为可重复使用部件和一次性使用部件，可重复使用部件可高温高压蒸汽灭菌，一次性使用部件为清洁包装。主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用。分成人、儿童型。 配件（气囊、面罩、储气袋等）单独报价。
11 | 麻醉咽喉镜 | 通常由检查镜头、目镜和手柄、灯泡、辅助撑开装置组成。 | 用于耳道、鼻腔、咽喉部的检查。 | 产品由手柄、窥视片和电珠组成。窥视片选用GB/T 2040中的H62材料制成。产品由手柄、窥视片和电珠组成。