## Sheet1
专科医用耗材（二）采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 产品描述 | 预期用途/适用范围 | 参数
1 | 医用几丁糖 | 医用几丁糖是一种具有良好的生物相容性、可降解和生物活性的高分子多糖类、透明粘稠状胶体。该产品主要用于防治创伤性或骨性关节炎,通过关节腔注射可以恢复关节液粘弹性,起到润滑关节的作用。通过类关节软骨糖胺多糖的作用促进关节软骨修复，抑制滑膜成纤维细胞增殖、延缓骨性关节炎疾病进程。同时，该产品具广谱抑菌作用、降低关节感染的风险；体内代谢时间长、减少注射的次数。 | 由医用几丁糖（羧甲基甲壳素）、氯化钠、磷酸二氢钠和磷酸氢二钠组成的液体。使用时注入关节腔，作为骨关节内的润滑剂。用于防治外伤性或退行性骨关节炎。 | 1.性能结构及组成：几丁糖浓度为12mg/ml，氯化钠浓度为8mg/ml，磷酸氢二钠浓度为0.5mg/ml，磷酸二氢钠浓度为0.15mg/ml。几丁糖是由虾壳提取的几丁质经羧甲基化后再经提纯制成的聚乙酰胺基葡萄糖。 2.材质：不区分 3.适用范围：作为骨关节内的润滑剂，适用于防治外伤性或退变性骨关节炎 4.规格型号：2ml 5.一次性或重复性使用：一次性使用 7.其他：专门用于关节腔注射
2 | 多糖止血修复生物胶液 | 是由葡萄柚果胶液、羧甲基壳聚糖、氯化钠为原料使用注射用水配制而成的溶胶液。无菌提供。声称羧甲基壳聚糖可抗菌和促进创伤修复愈合；葡萄柚果胶液可增加动力粘度、并起抗（抑）菌作用；氯化钠可调节渗透压。用于治疗创面感染；促进自然腔道（口腔、鼻腔；阴道、宫腔；直肠）黏膜溃疡修复；促进因医用放射线照射引起皮肤黏膜及自然腔道腔道（眼睛除外）黏膜物理性损伤创面修复。 | 适用于人体组织、器官手术或创伤后创面、粘膜、皮肤冲洗，对组织创面、粘膜、人体皮肤有润滑隔离及生物屏障作用，可促进组织创面、粘膜、人体皮肤的修复；预防人体组织、器官因创伤或手术后的粘连发生 | 1.性能结构及组成：天然植物纤维经过可控氧化处理后与注射用水按一定比例溶解制成的羧甲基纤维素钠水溶液。粘度：不大于1000CP。灭菌方式：高温湿热灭菌法。 2.材质：天然植物纤维 3.适用范围：非慢性创面的覆盖和护理，适用于各种手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗 4.规格型号：冲洗用聚氯乙烯软袋包装型，120ML 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：可用于术中手术创面冲洗。
3 | 可吸收硬脊膜补片 | 三维结构，构建营养通道，帮助脊膜重塑。具有独特的免缝合性。 | 手术中植入体内，用于硬脊膜的破裂、缺损等修复 | 1.性能结构及组成：三维结构，构建营养通道，帮助脊膜重塑。脊膜的再生和胶原支架的降解同步进行，降解时间为3-6个月。 2.材质：由高纯度I型胶原蛋白构成的组织工程学支架。 3.适用范围：用于脊膜损伤的修补与修复，防止脊膜周围纤维化。 4.规格型号： 5.一次性或重复性使用：一次性使用 6.其他：独特的免缝合性，帮助脊膜的再生和胶原支架的降解同步进行
4 | 肌腱防粘连膜 | 由有防粘连功能的可降解吸收材料制成片状或液体。无菌提供，一次性使用。 | 手术中植入体内，施加于易发生粘连的两个组织界面处，用于防术后粘连。 | 1.性能结构及组成：独特的三维孔隙结构，形成半透膜作用，构建营养通道，创建良好的内环境。1-3个月完全吸收，无免疫原性及异物反应，安全性好 2.材质：用于肌腱损伤手术的l型胶原蛋白材料 3.适用范围：用于肌腱损伤的修复，达到了促进修复和防止粘连的双重作用。 4.规格型号：/ 5.一次性或重复性使用：一次性使用 6.其他：具有良好的粘附性柔韧性和延展性，即能很好的贴附创面，又不会影响肌腱和关节的机械性能，且便于手术操作。
5 | 一次性使用负压引流护创材料（引流管套装） | 由聚乙烯醇负压护创引流敷料、固定胶带、电池和泵夹组成。无菌提供，一次性使用。 | 由聚乙烯醇负压护创引流敷料、固定胶带、电池和泵夹组成。无菌提供，一次性使用。使用时，可将负压引流泵和负压护创引流敷料通过管路连接，然后在一定负压下进行引流，通过将低到中等程度的渗出液和感染物质引流至体外，促进伤口愈合。用于对创面进行引流。创面包括慢性伤口、急性伤口、创伤性伤口、亚急性和裂开伤口、部分皮层烧伤、溃疡（例如糖尿病溃疡或压力性溃疡）、皮瓣移植物、手术关闭的切口部位等。 | 1.性能结构及组成：由医用聚乙烯醇水化泡沫、引流管、医用贴膜、连接头、连接管、夹子、环套胶膜组成医用泡沫分单层泡沫盒双层泡沫，引流管带多个侧孔。产品经伽马辐照灭菌，无菌提供，一次性使用。 2.材质：聚乙烯醇水化材料 3.适用范围：用于负压封闭引流操作，适用于各种皮肤、软组织创面。包括急性创伤，皮肤、软组织缺损；植皮受皮区应用；各种原因引起的溃疡、褥疮；各种开放性骨折损伤、骨筋膜室综合症等 4.规格型号：15cm*5cm*1cm,15cm*10cm*1cm 5.一次性或重复性使用：本品无菌提供，一次性使用
6 | 聚氨酯负压封闭引流护创套装 | 由聚氨酯负压护创引流敷料、固定胶带、电池和泵夹组成。无菌提供，一次性使用。 | 由聚氨酯负压护创引流敷料、固定胶带、电池和泵夹组成。无菌提供，一次性使用。使用时，可将负压引流泵和负压护创引流敷料通过管路连接，然后在一定负压下进行引流，通过将低到中等程度的渗出液和感染物质引流至体外，促进伤口愈合。用于对创面进行引流。创面包括慢性伤口、急性伤口、创伤性伤口、亚急性和裂开伤口、部分皮层烧伤、溃疡（例如糖尿病溃疡或压力性溃疡）、皮瓣移植物、手术关闭的切口部位等。 | 1.性能结构及组成：由聚氨酯（PU）泡沫，引流管路，医用贴膜组成。无菌提供。引流管路包含吸盘、固定贴膜、管夹、引流管（单腔/双腔）、冲洗管、连接头（直通/三通/卡式接头）。本品在临床施行负压引流术时，材料具有通透性，引流管路在-60KPa压力下无变形、无泄漏 2.材质：聚氨酯材料 3.适用范围：应用于手术后缝合创面，机械创伤，切割创伤创面、慢性创面等引流 4.规格型号：长10cm*宽8cm*厚2.7cm。长15cm*10cm*厚2.8cm 5.一次性或重复性使用：本品无菌提供，一次性使用
7 | 负压封闭引流敷料管路套装 | 无源器械，由引流管、透明敷贴、多孔泡沬、夹子和Y型连接器组成。其中引流管分为外置式引流管和内置式引流管；透明敷贴标准配置为1张，透明敷贴可以单独包装，根据临床需求可选配多张。 | 适用于负压创面治疗，利用局部负压去除创面渗液，适用于急性创伤、慢性创伤和外科手术后渗出较多需要引流的伤口。 | 1.性能结构及组成：该产品为无源器械，由引流管、透明敷贴、多孔泡沬、夹子和Y型连接器组成。其中引流管分为外置式引流管和内置式引流管；透明敷贴标准配置为1张，透明敷贴可以单独包装，根据临床需求可选配多张。 2.材质：聚乙烯醇 3.适用范围：本产品适用于负压创面治疗，利用局部负压去除创面渗液，适用于急性创伤、慢性创伤和外科手术后渗出较多需要引流的伤口。 4.规格型号：外置式；内置式；复合式；双导管式；双导管复合式等规格型号 5.一次性或重复性使用：一次性
8 | 手术防粘连液 | 手术防粘连液为3%高浓度的羧甲基壳多糖与生理盐水配置而成，可用于多种手术中，防止或减少术后组织粘连的形成。 | 用于预防或减少腹（盆）腔手术、普通外科及骨科手术等的术后粘连。 | 1.性能结构及组成：该产品由天然甲壳素经脱乙酰、化学改性制得的羧甲基壳多糖、氯化钠(0.9%,w/w)、亚硫酸钠(0.05%， w/w)和水组成，经无菌加工技术灭菌，一次性使用。 2.材质：3%高浓度的羧甲基壳多糖与生理盐水配置而成 3.适用范围：用于预防或减少腹（盆）腔手术、普通外科及骨科手术等的术后粘连。 4.规格型号：6ml/支 5.一次性或重复性使用：一次性使用 6.其他：如有手术需要可配备长短两种导管
9 | 一次性清洗系统 | 通常由主机、加温模块、电源模块组成。用于术口或腔道冲洗。 | 用于冲洗自然腔道（不包括阴道专用）、术中术后冲洗组织，也可对冲洗液加温，降低伤口感染率。 | 1.性能结构及组成：由通用组合、冲洗头、电池盒组成 2.材质：PVC/聚乙烯 3.适用范围：骨科手术 4.规格型号：/ 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：无
10 | 快速真空混合碗 | 采用不锈钢或铝合金或高分子材料制成。用于混匀骨水泥。 | 用于混匀骨水泥，或/并将骨水泥注入（输送到）人体的骨科工具。 | 1.性能结构及组成：由混合碗、连接套管和抹刀组成 2.材质：TPX/PVC/聚乙烯 3.适用范围：骨科骨水泥固定、填充手术 4.规格型号：/ 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：无
11 | 一次性使用体外引流系统 | 1.不锈钢穿刺针—欧洲标准精制、减少穿刺损伤；2.引流管—硅胶材质，更好组织相容性、多种异型管、X线显影；3.引流容器-独特单向阀技术，防止逆行性感染 | 各种创伤、外科术前术后伤口引流 | 1.性能结构及组成：穿刺针、引流管、引流瓶 2.材质：硅胶 3.适用范围：创伤、外科术前术后引流 4.规格型号：/ 5.一次性或重复性使用：一次性 6.其他：
12 | 高分子夹板 | 1.该产品由生物光素复合医用材料、高分子材料及功能性医用支具等组成。 2.生物光素医用复合材料与高分子材料制成的功能性高分子绷带、夹板，保留高分子绷带、夹板的易塑性、轻便、防水、透X光强度大，同时具有止痛、消肿功能。 | 骨创伤护理，促进骨创伤愈合。具有一定的止痛、消肿及促愈等辅助治疗作用。 | 1.性能结构及组成：(1)生物光素医用复合材料与高分子材料科学配伍制成的功能性高分子绷带、夹板，不仅保留了高分子绷带、夹板的易塑性、轻便、防水、透X光强度大的优点，更以其独有的止痛、消肿功能，给患者带来更大的福音。同时也不改变医生的使用习惯。(2)该产品由生物光素复合医用材料、高分子材料及功能性医用支具等组成。 2.材质：高分子材料 3.适用范围：骨创伤护理，骨创伤愈合具有一定的止痛、消肿及促愈等辅助治疗作用。 4.规格型号：/ 5.一次性或重复性使用：一次性使用 6.其他：（1）骨伤外固定二类器械。 （2）具有止痛、消肿功能。
13 | 银离子敷料 | 由医用脱脂纱布和纳米银溶液浸渍切割后在加工而成。纳米银含量为敷料质量的0.4-1.0（每平方米敷料纳米银含量0.28-0.7克）。材质是医用脱脂纱布。 | 用于创面、手术伤口护理，纳米银起到减少创面感染的辅助作用。 | 1.性能结构及组成：由医用脱脂纱布和纳米银溶液浸渍切割后在加工而成。纳米银含量为敷料质量的0.4-1.0%（每平方米敷料纳米银含量0.28-0.7克） 2.材质：医用脱脂纱布 3.适用范围：用于创面、手术伤口等的保护，纳米银起到减少创面感染的辅助作用 4.规格型号：20*25cm等 5.一次性或重复性使用：一次性
14 | 人工韧带 | 该产品由人工韧带,螺钉和U型钉组成。人工韧带由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成;螺钉由符合IS05832-3标准规定的结构及组成：T6AV钛合金材料制成;订型钉由符合I05832-4标准规定的铸造钻铬钼合金材料制成。钛合金材料产品表面无着色。 灭菌包装。 | 适用范围适用于补偿自然韧带的损伤或加强自然韧带。 | 1.性能结构及组成：该产品由人工韧带,螺钉和U型钉组成 2.材质：人工韧带由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成.螺钉由符合IS05832-3标准规定的结构及组成T6AV钛合金材料制成;订型钉由符合I05832-4标准规定 的铸造钻铬钼合金材料制成。钛合金材料产品表面无着色 3.适用范围：用于补偿自然韧带的损伤或加强自然韧带。 4.规格型号：/ 5.一次性或重复性使用：一次性使用 8.其他：灭菌包装
15 | 一次性射频等离子刀头 | 通常由射频发生器，射频电极、电缆、中性电极和脚踏开关组成。在电极间产生射频电流。 | 用于骨科、耳鼻喉科、运动医学等）手术中软组织消融和凝固，如切割分离、止血等。 | 1.性能结构及组成：主要由刀头、刀体、手柄、输出连接线、输入连接器几部分组成。 2.材质：304不锈钢管、PTFE套管等。 3.适用范围：该产品用于脊柱内镜下手术中与等离子体手术设备配合使用，在生理盐水环境下，对软组织进行切割、凝固止血操作。可配套我院低温等离子体多功能手术系统使用，设备品牌：西安外科，设备型号SM-D380C 4.规格型号：/ 5.一次性或重复性使用：一次性
16 | 硫酸钙人工骨 | 通常由颗粒或非颗粒状产品组成。一般采用羟基磷灰石、磷酸钙、硫酸钙、生物玻璃或由以上物质组合制成，也可含有胶原蛋白[不含重组人骨形态发生蛋白质-2（rhBMP-2）]等材料。可吸收硫酸钙人工骨粉，可载抗生素性能，短时间体内完全降解。 | 用于填充四肢、脊柱、骨盆等部位由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。有抗生素载药功能治疗骨缺损和骨感染。 | 1.性能结构及组成：可吸收硫酸钙人工骨粉，特有的载抗生素性能，短时间体内完全降解，确保治疗部位局部抗菌浓度持续释放 2.材质：：硫酸钙（CaS04.2H2O）制成，粉剂与预热量蒸馏水混合而成 3.适用范围：可吸收人工骨硫酸钙，其良好的生物兼容性，骨传导及骨诱导能力，体内3个月完全吸收，且吸收速率与新骨生成速度同步，特有的载抗生素性能，局部高浓度灭活细菌及骨缺损修复同步进行，为临床骨感染、骨缺损、骨不连、骨髓炎、假体周围感染等提供良好的局部抗菌及骨修复作用，对骨搬运技术新骨的生成有良好的促进作用，独有的可注射剂型，为骨科微创治疗提供新方法。 4.规格型号：/ 5.一次性或重复性使用：一次性使用产品
17 | 锯齿臂环抱内固定装置、锁式接骨器 | 镍钛合金材料，该产品为圆柱型和圆锥型两种，由背部、环抱臂和锯齿三部分组成，由一个功能主轴连接环抱臂，在环抱臂的一端带有小锯齿 | 用于治疗四肢骨骨折,产生轴向加压力量,实现骨折端的解剖复位。骨折断端的轴向加压, 加压力量(230~400牛),加压空间(8mm+),无需冷热水即可产生记忆效应。利用记忆合金超弹性原理实现骨折端自加压；对患骨产生轴向的持续加压力，辅助实现解剖复位；生物相容性和材料的弹性好，无磁性；加速骨折的一期愈合，预防骨不连。 | 1.性能结构及组成：该产品为圆柱型和圆锥型两种，由背部、环抱臂和锯齿三部分组成，由一个功能主轴连接环抱臂，在环抱臂的一端带有小锯齿 2.材质：镍钛合金材料 3.适用范围：肱骨骨干骨折，股骨骨干骨折，尺桡骨骨干骨折等 4.规格型号：/ 5.一次性或重复性使用：
18 | 躯干及四肢固定器 | 高分子热塑板材、绑带，金属铆钉等材料制成。穿戴于躯干体表，通过限制躯干活动，达到保持躯干稳定的目的。 | 用于对人体躯干部位的外固定或支撑。 | 1.性能结构及组成：由热塑材料塑形定制而成，根据临床需求对各个关节做制动或限位活动的辅具。 2.材质：高分子热塑板材、绑带，金属铆钉等材料。 3.适用范围：骨科的外固定辅助，创伤的保守治疗及术后的辅助治疗。 4.规格型号：/ 5.一次性或重复性使用：一次性使用 6.其他：须根据患者实际情况以及临床要求定制。