## Sheet1
基础耗材（五） 采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 产品描述 | 预期用途/适用范围 | 需求参数
1 | 动脉留置针 | 通常由护套、导管组合件（包括导管、楔型物和导管座）、针头组合件（包括针管和针座）和透气塞组成，可带有防针刺装置。一般采用高分子材料和医用不锈钢材料制成。无菌提供。 | 与输液器、输血器配套使用，可在血管内留置一段时间，用于穿刺并输入人体液体、采血，或动脉血压监测及连续动脉血气监测用。 | 动脉留置针由流量控制阀、针管把手、导管座、导管、保护套、硅胶管、排气接头、针管、不锈钢球、导引套管及导管套管组成。产品用于动脉压监测及连续动脉血气的监测。
2 | 分隔膜无针密闭式输液接头 | 通常至少带有一鲁尔圆锥接头，一般采用高分子材料制成。无菌提供，一次性使用。 | 用于串接在输液系统上使其增加了一项或多项特定的功能，如液路开关、防回流、过滤等。 | 分隔膜无针密闭式输液接头结构及组成包括：1）Q-Syte™分隔膜无针密闭式输液接头:隔膜、主体和端帽组成。2）Q-Syte™分隔膜无针密闭式输液接头，带延长管：隔膜、主体、端帽和延长管组成。其中延长管部分包含鲁尔锁定接头和滑动夹。用于静脉输液管理，是密闭式输液系统的连接装置。
3 | 一次性使用无菌避光注射器 带针 | 通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成，活塞一般采用天然橡胶制成。无菌提供。 | 用于抽吸液体或在注入液体后注射。 | 外套(聚丙烯)、避光外套（聚丙烯+色母料）、芯杆(聚丙烯)、活塞（天然橡胶）、注射针（聚丙烯和奥氏体不锈钢304）组成，也可不带注射针。润滑剂为二甲硅油，粘合剂为环氧树脂，一次性使用，环氧乙烷灭菌。避光外套的透光率应不大于30%。避光范围为290nm-450nm，适用于抽吸或注入盐酸多巴胺注射液、盐酸氯丙嗪注射液、阿魏酸钠注射液、呋塞米注射液、维生素K1注射液光敏类药物。
4 | 一次性使用避光延长管 | 通常由输液管路、至少一个外圆锥鲁尔接头和一个内圆锥鲁尔接头组成。管路一般由聚氯乙烯或其他材料制成。无菌提供，一次性使用。 | 通过鲁尔接头与其他输液器械连接，实现两个器械间的管路连接后输注药液。 | 1型由锁定内圆锥接头、双层软管、止流器(选用)、锁定外圆锥接头、锁定内圆锥接头护帽(选用)、锁定外圆锥接头护帽(选用)组成。2型由锁定内圆锥接头、双层软管、止流器(选用)、过滤器、锁定外圆锥接头、锁定内圆锥接头护帽(选用)、锁定外圆锥接头护帽(选用)组成。3型由锁定内圆锥接头、双层软管、止流器(选用)、过滤器结合外圆锥接头、锁定内圆锥接头护帽(选用)、外圆锥接头护帽(选用)组成。产品经环氧乙烷灭菌。本产品用于加长、连接输液器/注射泵/输液泵管路。本产品避光波长范围为290nm―450nm,适用于硝普钠、维生素C注射液、盐酸多巴酚丁胺注射液、注射用长春西汀、呋塞米、盐酸氯丙嗪注射液等6个药品。
5 | 经外周插管中心静脉导管套件及附件 | 通常由导管管体、接头等结构组成。管体结构为单腔或多腔。 | 用于插入中心静脉系统，以输入药液或抽取血样和/或压力等测量。 | 耐高压： 1.性能结构及组成：包括单腔或者双腔导管、带穿刺针的导引套管、连接件、固定翼、护帽和导管固定装置，部分型号包括微插管器（含导丝、穿刺针、PTFE微导入器和刀片）,部分型号包括微插管器（含导丝、穿刺针、PTFE微导入器和刀片）. 2.材质：为聚氨酯材质或者为硅胶，穿刺针和导丝的材质为304不锈钢，微导入器的材质为聚四氟乙烯，固定翼的材质为硅胶，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯。 3.适用范围：（1） 短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉注射治疗或采血。（2）满足CECT扫描时高压注射造影剂的要求。还可避免使用外周留置针进行高压注射造成造影剂外渗导致皮下组织坏死等不良后果，提高输液治疗质量。 同时具有5ml/秒的高流速，满足临床（ICU、急诊、血液）快速大量补液需求。（3）可以监测中心静脉压，适合在术前、术中、术后不同阶段治疗需求，提高患者的舒适度和安全性，提高患者满意度，节省医院时间和总体支出。 4.规格型号：有4F单腔或者双腔、5F单腔和双腔、6F双腔和三腔，满足临床（尤其是血液科、肿瘤科、ICU）同时输注不同液体的需求，完全独立管腔，避免发生药物配伍禁忌。 5.一次性或重复性使用：一次性使用，如果有导丝可重复使用更佳。
6 | 经外周插管中心静脉导管套件及附件 | 通常由导管管体、接头等结构组成。管体结构为单腔或多腔。 | 用于插入中心静脉系统，以输入药液或抽取血样和/或压力等测量。 | 普通： 1.性能结构及组成：包括单腔导管、带穿刺针的导引套管、连接件、固定翼、护帽和导管固定装置，部分型号包括微插管器（含导丝、穿刺针、PTFE微导入器和刀片） 2.材质：导管材质为硅胶，穿刺针和导丝的材质为304不锈钢，微导入器的材质为聚四氟乙烯，固定翼的材质为硅胶，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯 3.适用范围：适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉注射治疗或采血 4.规格型号：4F单腔 5.一次性或重复性使用：一次性使用