## Sheet1
小设备 采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
1 | 紫外线消毒车 | 通常由紫外线灯管、控制系统等组成。工作原理是利用紫外线灯管发出的紫外线，对医疗器械表面进行照射，使病原微生物灭活。用于不耐热且耐受紫外线的医疗器械的消毒。
2 | 指夹式脉搏血氧仪 | 通常由血氧传感器、测量电路、显示单元、电源部分组成。通过利用血液中血红蛋白对光的吸收特性估算血氧饱和度。用于临床测量患者的脉搏血氧饱和度。
3 | 电子血压计 | 通常由阻塞袖带、传感器、充气泵、测量电路组成。采用示波法、柯式音法或类似的无创血压间接测量原理进行血压测量的电子设备。用于在手臂或手腕部位测量患者血压。
4 | 体重秤 | 用于测量体重使用，测量精准抗干扰，使用方便快捷。 1.重量计量：最大秤量Max=120kg、140kg、160kg 最小秤量Min=5kg 分度值e=d=0. 2.长度计量：量度范围70～190（cm） 分度值0.5cm 3.承重板面积：（长×宽）370×270（mm） 4.外形尺寸：（长×宽×高）695×278×935（mm） 5.铝制指针、加厚钢板材质、带可拆卸防滑垫、底座带平衡调节钮。
5 | 非接触式红外线体温计 | 通过额头等部位的热辐射来显示被测对象的体温，不接触人体皮肤，避免交叉感染。通常由测温传感器、显示单元，供电电路，测量电路组成。将传感器通过接触传导测得的温度转换为电信号进行显示或数据输出。用于临床测量患者体温。使用次数：按键10万次及以上。测量范围:体温模式:32.0℃～42.9℃
6 | 轮椅 | 通常由车轮、座椅、扶手、脚踏板等组成。以乘坐者手驱动、脚踏驱动或护理者手推为动力。至少有三个车轮。用于行动障碍患者转运、行走功能补偿。
7 | 电动吸引器 | 电动吸引器是一种高负压、大流量医用吸引装置。该产品供医疗机构作吸除患者气道内的分泌物和手术时患者体内渗出物、冲洗液之用，产品不适用于流产吸引。 1. 采用无油润滑真空泵，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养; 2. 设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等； 3. 设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道； 4. 负压调节系统可根据临床需要作无级调压； 5. 标准配置为玻璃贮液瓶，可根据需要改为PC塑料瓶； 6. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。， 7. 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 8. 负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值 9. 噪音：≤65dB（A） 10. 瞬时抽气速率：≥32L/Min 11..贮液瓶：2500mL×2(玻璃)(可另配2L塑料瓶及一次性吸液袋) 12.电源：AC220V 50Hz 13.输入功率：150VA 14.毛重/净重：14.5kg/12kg. 15.外形尺寸：37cmX31cmX39cm
8 | 电动流产吸引器 | 电动流产吸引器专门用于医疗机构对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术吸引用。 1. 选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压； 2. 二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大。 3. 机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作更加方便； 4. 顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品； 5. 精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活、舒适 6. 储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时收藏； 7. 整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保 8. 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压） 9. 负压回降：≤0.005Mpa(38mmHg)/10min 10.抽气速率：≥15L/min 11.噪音：≤60dB（A） 12.贮液瓶：500ml×2（玻璃） 13.贮气瓶：2500ml×2（玻璃） 14.电源：AC220V 50Hz 15.输入功率：150VA 16.毛重/净重：24kg/20kg 17.外形尺寸：32cmX36cmX83cm
9 | 医疗用喷气气垫 | 由气泵与气垫组成。供长期卧床病人作预防、辅助治疗褥疮用。
10 | 中心静脉压监测及输液套件 | 通常由穿刺器、滴壶（底部含药液过滤器）、流量调节器、管路、保护套、三通阀、鲁尔接头、测压管路和中心静脉压测压标尺组成。选配管路辅助悬挂件。
11 | 听诊器 | 通常由听诊头、导音管、耳挂组成。对收集的声音进行（频率）非线性放大。用于收集和放大从心脏、肺部、动脉、静脉和其他内脏器官处发出的声音。
12 | 化疗注药泵 | 化疗注药泵由驱动部分和电源部分组成。不包含贮液装置和输液管路。用于精确定量控制注入患者体内的液体，与贮液装置和输液管路配套使用。不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注。注药泵配用液袋由药囊、外壳、管夹、输液导管、液袋袋体、圆锥接头、延长管、过滤器组成。药囊采用硅橡胶制造；输液导管、液袋袋体、圆锥接头、延长管、过滤器采用软聚氯乙烯塑料制造。化疗泵和贮液装置分开报价。
13 | 血酮仪 | 设备满足2013版ISO15197准确性要求。血酮仪在医疗单位进行血酮监测，不用于糖尿病患者自测,该试纸仅供体外诊断用。 不适用于糖尿病诊断，但可用于辅助监测糖尿病控制方案的有效性。 1.血样标本1.5μL， 10秒出结果。 2.红细胞压积：30%-60%， 3：测量范围为0.0-8.0mmol/L 4：血样标本：支持毛细血管、静脉血、动脉血、新生儿血4种血样 5：试纸配套血酮仪使用，试纸单片独立包装。单独报价。