## Sheet1
基础耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 产品描述 | 预期用途/适用范围 | 需求参数（不限于以下型号） | 医疗器械分类
1 | 三角巾急救包 | 常为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 用于人体皮肤多种部位表层、浅层伤口包扎、骨折固定。 1、三角巾长边：1500±100（mm） 2、短边：800±20（mm） 3、大号脱脂棉垫长边：160±20（mm） 4、短边150±20（mm） 5、小号脱脂棉垫长边：100±20（mm） 6、短边90±20（mm） | 一类
2 | 一次性遮眼板 | 通常由板和板把手组成。 | 用于检查时遮挡眼部。 | 供眼科检查时，遮挡眼部使用。 | 不属于医疗器械
3 | 输液加压袋 | 通常由储气囊 、吊环带 、搁液袋固定膜、气管 、气阀 、充气球组成。 | 用于输液输血时的加压，以帮助血液及药液尽快进入人体。 | 1. 气密性: 输液加压袋应具有良好的气密性历时3h，应无泄漏。 2. 输液加压袋的吊带能承载1kg载重量。 | 不属于医疗器械
4 | 橡胶止血胶管 | 通常分为捆扎型、卡扣型、松紧带粘贴型，加压压迫血管以达到止血目的。 | 用于临床静脉抽血、静脉穿刺的止血扎结及事故现场、战场救治四肢出血时进行止血处理。或用于四肢外科手术驱赶四肢中血液。 | 采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。有圆形、扁形；重复和一次性用使用多种类型。 | 一类
5 | 一次性使用肛门管 | 通常由导管和接头组成。一般采用医用聚氯乙烯塑料制成。导管头端分有孔和无孔两种，两侧有一个或多个侧孔。无菌提供。 | 用于供肠道清洁（冲洗、排空或灌注）用或排气用。 | 由导管、冲洗管、接头组成，导管、冲洗管应采用PVC材料制成，接头应采用PE材料制成。供临床灌肠用。分单腔肛门管和双腔肛门管。 | 二类
6 | 菌状头导尿管 | 一般采用高分子或乳胶材料制成。部分头端固定有球囊。可将头端插入膀胱，并向体外导尿。部分管身上涂有润滑涂层（不含药物、银盐或抗菌成分涂层），浸湿后便于插入，减轻插管痛苦。无菌提供，一次性使用。 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。 | 主要由排液腔接头、管身、梅花头（菌状头）组成。规格包含22#、24#等 | 二类
7 | 一次性导尿包 | 主要由导尿管、导尿夹、塑料镊子、碘伏消毒棉球、注射器（内装无菌水，非注射人体使用）、集尿袋、塑料试管、纱布块、孔布、医用橡胶检查手套、润滑剂、腰盘、外消毒盘和托盘组成。 | 供医疗部门对患者做常规临床一次性导尿用。 | 由基本配置一次性使用无菌导尿管，和选用配置引流袋、孔单、镊子、医用纱布块、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药注射器、一次性使用中单、一次性使用医用橡胶检查手套、检查手套、碘伏棉球、备皮刀、一次性医用垫、医用棉球、医用棉签、导管夹、塑料试管、导尿碗、消毒刷、包布、别针、托盘、硅油棉球组成。导尿管规格包含：双腔14Fr、16Fr等 | 二类
8 | 医用外科口罩 | 由口罩体（含鼻梁夹）和口罩带组成 | 供医务人员在有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供物理屏障 | 符合YY0469-2011的性能要求，通过ISO 13485、ISO9001质量体系认证，平面无菌挂耳型9.5cm*17.5cm，平面无菌系带型9.5cm*17.5cm，可根据医院要求进行logo设计。长方形（挂耳）17cm*17cm、长方形（系带）17cm*17cm | 二类
9 | 一次性牙垫 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，一般由聚乙烯等高分子材料制成。无菌提供。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管。 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，采用聚乙烯等高分子材料。用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。牙垫型分为大、中、小三种规格。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 一类
10 | 含氯消毒浓度试纸 | 由试纸片、载体、色卡组成，用于测试含氯消毒液的浓度。 | 用于测试含氯消毒液的浓度 | 由试纸片、载体、色卡组成，用于测试含氯消毒液的浓度。通过载体与待测液接触后显色后与色卡比对后得出结果，测试范围20-2000mg/L。 | 不属于医疗器械
11 | 过氧乙酸测定试纸 | 由试纸片、载体、色卡组成，用于测试过氧乙酸消毒液的浓度。 | 用于测试过氧乙酸消毒液的浓度 | 由试纸片、载体、色卡组成，用于测试过氧乙酸消毒液的浓度。通过载体与待测液接触后显色后与色卡比对后得出结果，测试范围50-2000mg/L。 | 不属于医疗器械
12 | 紫外线强度指示卡 | 本标准规定了紫外线强度指示卡的原料和技术要求、检验方法检验规则及标准、标签、使用说明书、包装、运输、储存和有限期。 | 检测紫外线灯辐射照度（ 90μW/cm 2 和70μW/cm 2 ）是否达到使用要求。用于紫外线辐照强度的日常监测，以便了解紫外线灯使用情况和及时进行更换。避免紫外线杀菌达不到标准。 | 利用对波长253.7nm的紫外线敏感的化学物质和辅料配成印制油墨，印制在紫外线光敏纸上。将紫外线光敏纸粘贴在卡片纸中央，在卡片纸的两端分别印上辐射照度为90μW/cm2和70μW/cm2的标准色块。由紫外线光敏纸、两端印有辐射照度为90μW/cm2和70μW/cm2的标准色块的卡片纸组成的紫外线辐射强度化学指示卡。 | 不属于医疗器械
13 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 荧光条是高纯度荧光素钠溶液经滤纸浸润而制成的角膜损伤诊断检测试纸，用于角膜损伤的诊断，每条试纸独立包装经钴60辐射灭菌，可替代荧光素钠溶液检测角膜损伤，使用方便，可靠。 | 供临床上用于眼角膜等眼表结构细胞损伤的检查。 | 1.无菌产品，每条独立包装。2.经钴60辐射灭菌。 | 二类
14 | 泪液分泌检测滤纸 | 泪液检测滤纸条应清洁、整齐、边没有毛刺。滤纸条预先标明左右眼（L、R）并带有毫米刻度线，前面有荧光素钠标识线，被泪液侵蚀湿后有明显界限，可直接读数，标识线应线条清晰。 | 适用于各种疾病引起的泪液分泌障碍的检测。 | 带有毫米刻度线的滤纸条，范围0-30mm，滤纸采用whatman41#滤纸，并在前面有荧光素钠标识线，标识线会沿泪液湿长前行，易于观察湿长度。 | 二类
15 | 幽门螺杆菌试纸 | 将被检样本放在不干胶的黄色试纸中央，然后将不干胶覆合在塑料胶片上，使不干胶与塑料胶片紧密结合，1-3分钟内观察试纸颜色变化。样本边缘一分钟内由黄色变成红色为强阳性，三分钟内变成红色为弱阳性，不变色为阴性。 | 供医疗单位对胃粘膜样本的幽门螺杆菌进行定性检测。 | 黄色试纸由圆形试纸、载体组成， 载体为塑料片。 | 二类
16 | 液体盒 | 输液盒正面可插入床号牌，底部有透水槽，可以叠放多层便于清洗晾干 | 输液盒正面可插入床号牌，底部有透水槽，可以叠放多层便于清洗晾干 | 塑料制品 | 不属于医疗器械
17 | 液体牌 | 床号牌既可配合床号卡使用，立于盒体后端，比大输液位置更高，可满足不同角度的核对。 | 床号牌既可配合床号卡使用，立于盒体后端，比大输液位置更高，可满足不同角度的核对。 | 塑料制品 | 不属于医疗器械
18 | 弹力网帽 | 本绷带是以锦纶弹力丝和锦纶橡筋包芯纱为原料在编织机上交织而成的，为筒形，呈网状。弹性好，压力均匀，透气性好，包扎后感觉舒适，关节活动自如。 | 本绷带是以锦纶弹力丝和锦纶橡筋包芯纱为原料在编织机上交织而成的，为筒形，呈网状。弹性好，压力均匀，透气性好，包扎后感觉舒适，关节活动自如。 | 本绷带是以锦纶弹力丝和锦纶橡筋包芯纱为原料在编织机上交织而成的，为筒形，呈网状。弹性好，压力均匀，透气性好，包扎后感觉舒适，关节活动自如。 | 一类
19 | 输液网套 | 本实用输液网套，包括两条固定带，其特征在于纵向固定带上有大小两孔，大孔与输液瓶口相适应，小孔与输液架挂钩相适应。 | 本实用输液网套，包括两条固定带，其特征在于纵向固定带上有大小两孔，大孔与输液瓶口相适应，小孔与输液架挂钩相适应。 | 塑料制品，规格包含：（小）100ml、（大）250ml、（特大） 500ml | 不属于医疗器械
20 | 叩诊锤 | 叩诊锤是医生用以检查神经肌肉反射的器具。多以一块橡皮和一根木质或金属的柄构成，使用时以橡皮端轻轻叩击有关部位，以观察神经肌肉的反射。 | 叩诊锤是医生用以检查神经肌肉反射的器具。多以一块橡皮和一根木质或金属的柄构成，使用时以橡皮端轻轻叩击有关部位，以观察神经肌肉的反射。 | 为T型，两端端头为橡胶制品，手柄为304不锈钢. | 一类
21 | 夹板 | 通过固定能够避免骨折的断端出现移位以及应力反应，这样也能够避免骨折的断端对周围组织产生刺激，能够有助于骨折的愈合 | 通过固定能够避免骨折的断端出现移位以及应力反应，这样也能够避免骨折的断端对周围组织产生刺激，能够有助于骨折的愈合 | 成人/儿童 前臂、下肢、手指 | 一类
22 | 颈托 | 颈托是颈椎病辅助治疗器具，能起到制动和保护颈椎、减少神经磨损、减轻椎间关节创伤性反应，并有利于组织水肿的消退和巩固疗效、防止复发的作用。颈托可应用于各型颈椎病，对急性发作期患者尤其对颈椎间盘突出症、交感神经型及椎动脉型颈椎病患者更为适合。 | 颈托可应用于各型颈椎病，对急性发作期患者尤其对颈椎间盘突出症、交感神经型及椎动脉型颈椎病患者更为适合。 | 1. 限制颈椎活动，减少对受压脊髓和神经根的反复摩擦和不良刺激，有助于脊髓、神经根、关节囊、肌肉等组织的水肿和炎症消退。 2. 增大椎间隙和椎间孔，减轻甚至解除神经根所受的刺激和压迫。 3. 解除肌肉痉挛，恢复颈脊柱的平衡，降低椎间盘内压，缓冲椎间盘向四周的压力。 4. 牵开小关节间隙，解除滑膜嵌顿，恢复颈椎间的正常序列和相互关系。 5. 使扭曲于横突孔间的椎动脉得以伸直，改善椎动脉的血氧供应。 6. 使颈椎管纵径拉长，脊髓伸展，韧带褶皱变平，椎管容积相对增加 | 一类
23 | 医用固定带 | 有魔术贴与搭扣，可固定四肢与床、轮椅，观察时无须解除长带。 | 重症（ICU）无意识的卧床患者、认知障碍、行为紊乱患者、评估有摔倒危险的患者、精神错乱有损伤自己或他人倾向的患者。 | 1.尺寸：带长：185cm±3cm,软垫宽：7.5cm±1cm，软垫长：28cm±2cm 2.克重：143±3g。 3.厚度：5.0±0.5mm。 4.材料组成：针织布+3300#纤维棉+医用耐氯漂纯棉斜纹布、魔术贴搭扣、塑料方扣、SP织带。 5.接缝拉伸强力：对固定带施加不少于45N拉力，持续5min，织物无断裂 6.车缝要求：针距每25mm长度内不少于5针。 | 一类
24 | 石膏绷带 | 石膏绷带是由上过浆的纱布绷带，加上熟石膏粉制成，经水浸泡后可在短时间内硬化定型，有根强的塑形能力、稳定性好。 | 适用于骨科骨折固定，畸形矫正，炎症肢体制动，骨髓炎，骨结核，骨肿瘤术以及骨关节成形术肢体固定及模具模型制作等。 | 1、绷带浸水时，石膏流失极少。 2、固化时间可控制，可根据用户要求的固化时间来控制生产。 3、硬度强。 4、干燥时间快，在36小时内完全干燥。 5、适应性强，耐高温 (+40℃) 高寒(-40℃)无毒，无刺激，无过敏。 6.配套石膏棉纸、包含规格10cm*4.6m、12.5cm*4.6m、15cm*4.6m、7.5cm*4.6m等 | 一类
25 | 铝针盒 | 铝合金制品 | 用于存放体温计、针灸针等 | 铝合金制品，长度包含5cm、10cm、20cm等 | 不属于医疗器械
26 | 强化戊二醛消毒剂 | 是一种可用于医疗器械，塑料导管及其它耐湿不耐热物品的消毒与灭菌；可杀灭细肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。 内窥镜及其附件消毒与灭菌的化学物质。 | 适用于医疗器械的消毒和灭菌，内镜高水平消毒。医疗器械消毒或灭菌后，应用无菌蒸馏水冲洗去除残留药物后使用。 | 以戊二醛为主要有效成分的消毒剂，戊二醛含量为2. 0%~2. 2%。 规格包含2kg/瓶 | 不属于医疗器械
27 | 邻苯二甲醛消毒液 | 较新型的高水平消毒剂，毒性低，对皮肤刺激小，杀灭微生物能力强。 | 适用于医疗器械特别是不耐热内镜的高水平消毒。配合内镜清洗消毒、机及用于与内镜清洗消毒机相同程序的手工清洗消毒对内镜进行高水平消毒。本品能杀灭细菌芽孢。 | 主要有效成分及含量:邻苯二甲醛含量（g/100ml)0. 50%~0. 60%。规格包含5L/瓶 | 不属于医疗器械
28 | 过氧乙酸 | 是一种强氧化剂，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和细菌芽孢。 | 适用于耐腐蚀医疗器械的高水平消毒。 | 本品是以过氧乙酸为主要成分的消毒液，过氧乙酸含量：15-18%。规格包含1000G/瓶 | 不属于医疗器械
29 | 聚维酮碘 | 聚维酮碘水溶液无碘酊缺点，着色浅，易洗脱，对黏膜刺激小，不需乙醇脱碘，无腐蚀作用，且毒性低。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 | 适用于手术及各种注射部位皮肤消毒、黏膜消毒、伤口和创面消毒，黏膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗用。 | 以聚维酮碘为主要成分的消毒液，有效碘含量为0. 45%-0. 55%(W/V)。规格包含500ml/瓶 | 不属于医疗器械
30 | 心电图机打印纸 | 心电图纸，点阵版 | 用于记录患者心电信号，供临床诊断。 | 热敏打印纸，用于记录患者心电信号，供临床诊断。可匹配医院所有型号心电图机 | 不属于医疗器械
31 | 除颤仪打印纸 | 除颤监护仪打印纸，右下角有正方形黑标 | 除颤监护仪打印纸，右下角有正方形黑标 | 热敏打印纸，可匹配医院所有型号除颤监护仪、除颤仪。 | 不属于医疗器械
32 | 心电监护打印纸 | 心电监护打印纸，红格，专用纸芯。 | 心电监护打印纸，红格，专用纸芯。 | 热敏打印纸，可匹配医院所有型号心电图监护仪。 | 不属于医疗器械
33 | 软皂 | 通常为黄白色、黄棕色或黄绿色、透明或半透明、均匀、黏滑的软块；微有特臭；水溶液遇酚酞指示液显碱性反应。 | 用于慢性鳞屑性皮肤病(如银屑病)去除痂皮和头皮鳞屑，便秘时灌肠，扭伤和挫伤时作温和抗刺激剂，清洁皮肤 | 黄白色、黄棕色或黄绿色、透明或半透明、均匀、黏滑的软块；微有特臭；水溶液遇酚酞指示液显碱性反应。 | 不属于医疗器械
34 | 医用液体石蜡/医用润宝 | 润滑剂及载体 | 通常由液状润滑剂及其载体组成。无菌提供，一次性使用。 | 具有润滑作用、缓解便秘、润滑肠道等，具有润滑作用、缓解便秘、润滑肠道等，规格包括5ml、8ml、10ml、20ml、30ml、50ml、 60ml、100ml、255ml、300ml、500ml等 | 二类
35 | 紫外线杀菌灯 | 通常由紫外线灯管、控制系统等组成。工作原理是利用紫外线灯管发出的紫外线，对医疗器械表面进行照射，使病原微生物灭活。 | 用于不耐热且耐受紫外线的医疗器械的消毒。 | 灯管（30W在1.0m处的强度＞70uW）应≥1.5W/m³，1米处紫外线强度≧100-110μm/α㎡；紫外线灯管寿命≧2000h，规格包含ZW18S20W、30W、40W | 不属于医疗器械
36 | 氧气袋 | 采用无毒及与氧气无有害化学作用的单面PU涂盖尼龙（或涤纶）织物材料制成 | 该产品用于充入医用氧气，并一次性使用鼻氧管连接，供缺氧状病人临时供氧用。 | 氧气袋充入13.3kpa压缩空气，再室温下放置12小时后，剩余压力应不低于9.3kps，当充氧变硬时，其贮氧量可达9g | 一类
37 | 橡皮膏 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 由接触创面的敷垫、背贴和保护层（临用前去除）组成。不含药物。规格包含26*500cm | 一类
38 | 一次性使用医用皮肤记号笔 | 通常由卷包芯、墨水、涤纶纤维笔头、笔套、笔杆、尾帽和标尺组成，其中墨水通常由水、酒精、乙二醇、龙胆紫和苯甲酸钠组成。 | 用于放射治疗，以及外科手术和皮肤病治疗中再病人皮肤上作标记、定位。 | 安全：墨水经过CE认证的实验室检验，无毒、无致敏性、无刺激性； 耐擦洗：消毒后，划线痕迹清晰可见； 单独灭菌包装。 有可选择的软尺，满足临床需求，极细配尺型 | 二类
39 | 三通 | 一次性使用三通主要由主体、带/不带旋钮开关、螺扣、端帽、保护套组成。产品按照主体的结构分为双通路型和三通路型，按照部件的组成分为带旋钮开关型和不带旋钮开关型。其中主体、螺扣所用材质为聚碳酸酯PC，端帽为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物ABS，旋钮开关为聚乙烯PE，保护套为聚丙烯PP。本产品为一次性使用，采用环氧乙烷灭菌。 | 适用于输液、测压等液体管路的连接、控制。 | 由主体、带/不带旋钮开关、螺扣、端帽、保护套组成。产品按照主体的结构分为双通路型和三通路型，按照部件的组成分为带旋钮开关型和不带旋钮开关型。其中主体、螺扣所用材质为聚碳酸酯PC，端帽为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物ABS，旋钮开关为聚乙烯PE，保护套为聚丙烯PP。本产品为一次性使用，采用环氧乙烷灭菌。 | 三类
40 | 中药包装袋 | 属于一种液体中药包装袋.该液体中药包装袋包括包装袋和导管 | 适用于各种病人直接饮用或灌肠. | 上设置有接口管,接口管上设置有撕裂口,撕裂口两侧的管路上各连接有两片辅助片;所述导管的一端设置有穿刺器,穿刺器上套有保护套,保护套与导管采用过盈配合,导管的另一端开设有若干个通孔;所述接口管内部设置有隔膜，规格包含10*400 | 不属于医疗器械
41 | 一次性脑电传感器 | 通常由记录仪、脑电电极、眼动电极、肌电电极、胸/腹呼吸探头、体位传感器、鼻气流管、脉搏血氧探头和心电电极等组成。记录睡眠时的生理参数进行分析。 | 用于记录睡眠时各种生理参数，对睡眠障碍、睡眠呼吸紊乱和睡眠呼吸暂停、低通气综合征疾病进行分析、诊断。 | 由4个电极芯片、聚酯感光层和银-氯化银传感导线组成，为一次性使用产品。电极芯片由PE白色泡沫、凝胶和Velcro触针组成，不含乳胶。该产品与BISTM监护设备配合使用，可无创地测量患者脑电信号。 | 二类
42 | 电刀负极板 | 分为单极型和双极型两种，各包括带导线型和不带导线型两种。带导线型负极板由极板、导线和插头组成。 | 适用于高频手术中，将电外科射频电流均匀的分布在整个负极板的导电表面上，为电外科电流提供一个安全的回路。 | 由胶绝缘背衬、粘胶、导电铝箔、导电胶、透明聚酯薄膜层组成。极板背衬材料为聚酯织物，粘胶材料为丙烯酸酯，导电胶材料为丙烯酸聚合物。 产品为一次性使用，非灭菌包装。 | 二类
43 | 一次性使用子宫造影通水管 | 以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由管身、球囊、主腔接头、球囊接头、小孔、单向阀组成。 | 供医疗单位对患者子宫作通水、注药、造影时一次性使用。 | 由球囊、阀、造影通水腔、充气腔和管身组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 二类
44 | 酒精灯 | 以酒精为燃料的加热工具，广泛用于实验室，工厂，医疗，科研等 | 作为热源灯具；进行焰色反应；微生物实验室用来灭菌等；玻璃仪器加工；其它工艺品制作。 | 酒精灯是由灯体，棉灯绳(棉灯芯)，瓷灯芯，灯帽和酒精五大部分所组成。容积：60ml,150ml,250ml和其他规格。火焰：正常使用的酒精灯火焰应分为焰心、内焰和外焰三部分。加热时应用外焰加热。 | 不属于医疗器械
45 | 电刀负极板 | 通常由高频发生器、手术手柄、手术电极（包括中性电极）、连接电缆和脚踏开关组成。在两个电极之间产生高频（通常高于200kHz）电流。 | 用于外科手术中对相应组织进行切割和凝固。 | 产品分为单极型和双极型两种，各包括带导线型和不带导线型两种。带导线型负极板由极板、导线和插头组成。产品极板由胶绝缘背衬、粘胶、导电铝箔、导电胶、透明聚酯薄膜层组成。极板背衬材料为聚酯织物，粘胶材料为丙烯酸酯，导电胶材料为丙烯酸聚合物。 产品为一次性使用，非灭菌包装。适用于高频手术中，将电外科射频电流均匀的分布在整个负极板的导电表面上，为电外科电流提供一个安全的回路 | 二类
46 | 中性电极板 | 通常配合高频/射频手术设备使用的附件。使电流从高频/射频发生器流入或流出患者的终端，用于在手术时对组织进行切割，或使组织坏死、血液凝固等。该类附件可以是手术端的，即作为发生器的终端，用于发出电流，施行手术；也可以是返回端的，即不用于提供能量，而用于使电流返回发生器。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用；或与患者身体相连，具有相对较大面积的电极，预期为高频电流提供一个低电流密度的返回通道，以防止在人体组织中产生不希望的灼伤等物理效应的高频附件。 | 中性电极板由铝箔、导电胶和背衬（无纺布或泡棉）、导线组成。与高频手术电极配套使用，在外科手术中做切割或凝血时使用。 | 二类
47 | 引流袋 | 通常为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。无菌提供，一次性使用。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。 | 由保护套、适配接头、带采样点适配接头、导入管、短接管、止流夹、挂管、挂绳、逆回阀、空气过滤膜、贮尿袋、排出管、排放开关、橡皮筋和床单夹、转换接头组成；产品主要原料是软聚氯乙烯和聚乙烯。根据产品结构和配置的不同，可分为不同规格型号。产品以无菌状态提供。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，规格包含1500ml，可留置7天。 | 二类
48 | 肝素帽 | 通常至少带有一鲁尔圆锥接头，一般采用高分子材料制成。无菌提供，一次性使用。用于串接在输液系统上使其增加了一项或多项特定的功能，如液路开关、防回流、过滤等 | 与长期使用的外周套针导管（如静脉留置针）配合使用，通过它可以向血管内输注药液。当留置导管处于非输注状态时，可通过它向里注射适量的肝素以防留置导管内形成凝血。 | 主要由锁紧座和硅胶片组成，材料主要采用有机硅胶和苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物（ABS）制成 | 三类
49 | 腰椎穿刺针 | 通常由穿刺针、穿刺器、保护套组成。 | 用于对腰椎、血管、脑室进行穿刺，以采集人体样本、注射药物与气体等或作为其他器械进入体内的通道。 | 由针管、针座以及针芯、针芯座组成。针管和针芯由不锈钢材料制成，针座和针芯座由聚碳酸酯材料制成。用于脊椎麻醉（将局麻药物注入蛛网膜下腔、用于诊断、手术麻醉及术后镇痛）和腰椎穿刺（诊断）。 | 三类
50 | 弹性柔棉宽胶带 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 带状粘贴材料，为弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 一类
51 | 人工呼吸急救复苏球套组 | 通常由进气阀、压缩单元（如气囊）和患者阀组成，一般配有储气袋、呼吸面罩等附件。是一种通过操作者按压设备上压缩单元（如气囊），从而实现向患者肺部通气的复苏装置。 | 用于供电供气不完备场合和紧急情况下对突发呼吸困难或呼吸衰竭的患者实施人工呼吸急救时提供肺通气。 | 由进气阀、压缩单元（如气囊）和患者阀组成，一般配有储气袋、呼吸面罩等附件。是一种通过操作者按压设备上压缩单元（如气囊），用于供电供气不完备场合和紧急情况下对突发呼吸困难或呼吸衰竭的患者实施人工呼吸急救时提供肺通气。
52 | 水银血压计 | 血压计按型式不同分为台式和立式两种。台式血压计主要由上盖部件、汞瓶部件、底壳部件、臂带部件和气球部件组成；立式血压计主要由计身部件、臂带部件、气球部件、立柱部件和底座部件组成。臂带材质主要为涤纶PVC腹膜布，产品以非灭菌形式提供。 | 用于在手臂或手腕部位测量患者血压。 | 血压计按型式不同分为台式和立式两种。台式血压计主要由上盖部件、汞瓶部件、底壳部件、臂带部件和气球部件组成；立式血压计主要由计身部件、臂带部件、气球部件、立柱部件和底座部件组成。臂带材质主要为涤纶PVC腹膜布，产品以非灭菌形式提供。用于在手臂或手腕部位测量患者血压。台式成人、儿童型 | 第二类
53 | 软膏缸 | 不锈钢制品 | 用来密封包装软膏的容器。 | 不锈钢制品，用来密封包装软膏的容器。规格10cm、16cm等 | 不属于医疗器械
54 | 凡士林敷料 | 采用医用脱脂棉纱布加适量的凡士林、液体石蜡制作而成。 | 适用于创面引流、覆盖、填塞的护理。 | 采用医用脱脂棉纱布加适量的凡士林、液体石蜡制作而成。适用于创面引流、覆盖、填塞。 规格10cm*10cm等 | 第三类
55 | 退热贴 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层组成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成份。用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。规格50mm*120mm | 第二类
56 | 胰岛素笔式数显注射器 | 胰岛素笔式数显注射器由笔帽、笔芯架和带有记忆功能的笔体组成。 | 用于糖尿病患者注射胰岛素。 | 由笔帽、笔芯架和带有记忆功能的笔体组成。用于糖尿病患者注射胰岛素。规格3ml等 | 第二类
57 | 止血海绵 | 以药用明胶为主要原材料，经打泡、固化、干燥等工艺制成。经辐照灭菌，产品无菌。 | 用于急性浅表性伤口的止血护理。 | 多种规格型号，包含以下规格型号规格：60mm×20mm×5mm；规格：20mm×20mm×5mm；规格：60mm×60mm×10mm；规格：80mm×60mm×5mm；规格：60mm×20mm×2.5mm；规格：10mm×10mm×10mm；规格：62mm×20mm×5mm；规格：60mm×20mm×6mm；规格：55mm×20mm×5mm；规格：25mm×25mm×5mm；规格60mm×60mm×5mm；规格：80mm×50mm×5mm；规格：80mm×60mm×10mm；规格：60mm×20mm×2mm；规格：100mm×50mm×5mm；规格：100mm×50mm×10mm；规格：50mm×50mm×5mm；规格：50mm×50mm×10mm。 | 第二类