## Sheet1
内镜中心医用耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 22分类 | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 管理级别 | 收费情况 | 参数
1 | 一体式取石/碎石网篮 | 02-15-18内窥镜用取石器械 | 通常由头部、杆部或软性导管和手柄组成，头部为抓取件或其他取出装置，通过手柄操作传递、控制头部工作。 | 手术中在内窥镜下操作，用于取出组织、异物、粉碎结石。 | Ⅱ类 | 可收费 | 1.性能结构及组成：该产品有手柄、导丝及网篮三个主要部分组成。 2.材质：网篮金属丝为镍钛合金，网篮拉丝为304不锈钢。 3.适用范围：适用于内窥镜下粉碎并取出胆道结石。 4.一次性使用。
2 | 一次性息肉勒除器 | 02-15-23内窥镜用套扎器 | 通常由头部、杆部或软性导管和推拉手柄组成，头部为结扎套。 | 手术中在内窥镜下操作，用于套扎息肉、或放入可防止或控制出血的结扎环也用于静脉曲张的结扎。 | Ⅱ类 | 可收费 | 1.性能结构及组成：该产品由1条钢丝及套圈组成。 2.材质：镍钛合金。 3.适用范围：内窥镜下进行胃肠道内微小息肉，广基息肉，带蒂息肉和组织取出或者烧灼。有冷切和电切适应症。圈套器能用于小肠镜，大号的33mm适用于ESD和EMR手术 4.一次性使用。
3 | 一次性使用括约肌切开刀 | 02-01-01手术刀 | 通常由刀片和刀柄组成。刀片通常有刃口和与手术刀柄对接的安装槽。刀片一般采用纯钛、钛合金、不锈钢或碳钢材料制成。无菌提供。 | 用于切割组织或在手术中切割器械。 | Ⅱ类 | 可收费 | 1.性能结构及组成：该产品由一种200CM长、由7F逐渐缩小5.5F的带尖端的三腔括约肌切开刀。刀头可以转动，快速交换系统切开刀。 2.材质：镍钛合金。 3.适用范围：适用于经内镜括约肌切开术，也可用于注射造影剂。 4.规格型号： M00545170 5.一次性或重复性使用：一次性使用。
4 | 胰管支架及推送器 | 13-09-06非血管支架 | 通常由支架和/或输送系统组成。支架一般采用金属材料制成，可覆高分子材料制成的膜。经腔放置的植入物扩张后通过提供机械性的支撑，以维持或恢复腔道的完整性。 | 通常由支架和/或输送系统组成。支架一般采用金属材料制成，可覆高分子材料制成的膜。经腔放置的植入物扩张后通过提供机械性的支撑，以维持或恢复腔道的完整性。 | Ⅲ类 | 可收费 | 该支架用于胰管和胰腺引流。带有单猪尾和倒刺，防止支架发生位移0壁薄腔大能增加支架内流速，引流更好。射线不透材料增加了支架可视性。能根据不同解剖结构进行自塑性。
5 | 一次性使用内窥镜用套扎器 | 02-15-23内窥镜用套扎器 | 通常由头部、杆部或软性导管和推拉手柄组成，头部为结扎套。 | 手术中在内窥镜下操作，用于套扎息肉、或放入可防止或控制出血的结扎环也用于静脉曲张的结扎。 | Ⅱ类 | 可收费 | 材质：聚异戊二烯避免乳胶过敏(食管胃底静脉曲张套扎，内痔套扎) (1)手术视野清晰，套扎环居中安装，钢丝控制释放，减少镜下视野下障碍；(2)大手柄控制释放：手柄旋转180°释放一环，释放时有声音和手感反馈，保证释放的准确及手术安全。(4)7个套扎环设计，有内痔适应症.性价比高。
6 | 一次性使用高频切开刀 | 01-3-4高频/射频用电极及导管 | 通常配合高频/射频手术设备使用的附件。使电流从高频/射频发生器流入或流出患者的终端，用于在手术时对组织进行切割，或使组织坏死、血液凝固等。该类附件可以是手术端的，即作为发生器的终端，用于发出电流，施行手术；也可以是返回端的，即不用于提供能量，而用于使电流返回发生器。 | 用于内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用。 | Ⅱ类 | 可收费 | 1.性能结构及组成：本产品由一次性使用黏膜切开刀及A电缆组成。一刀两用，同时有I刀和IT刀的结合设计，减少一把刀的使用，能减少术中器械交换。 2.材质：医用不锈钢 3.适用范围：与医院奥林巴斯内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流切开和凝固组织。 4.切开刀为一次性使用，环氧乙烷灭菌
7 | 一次性高频乳头切开刀 | 01-3-4高频/射频用电极及导管 | 通常配合高频/射频手术设备使用的附件。使电流从高频/射频发生器流入或流出患者的终端，用于在手术时对组织进行切割，或使组织坏死、血液凝固等。该类附件可以是手术端的，即作为发生器的终端，用于发出电流，施行手术；也可以是返回端的，即不用于提供能量，而用于使电流返回发生器。 | 用于内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用。 | Ⅱ类 | 可收费 | 1.性能结构及组成：产品由一次性使用高频乳头切开刀及高频线组成。采用针状刀预切开可提高插管成功率。 2.材质：切开刀的切割丝材质为M号不锈钢，插入管材质为聚四氟乙烯，涂层部材质为四氟乙烯-全氟烷基乙烯醚共聚物，标记材质为苯酚树脂 3.适用范围：与奥林巴斯的内镜以及高频设备配套使用，用于十二指肠乳头切开术。 4.切开刀为一次性使用，环氧乙烷灭菌
8 | 一次性使用清洁刷 | 17-04-10打磨抛光清洁器具 | 分为手动和机动两类。手动类产品通常由手持部分和工作端组成；机动类产品通常由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接，其工作端为毛刷或杯状。 | 用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除，或种植体的清扫。也用于对牙齿表面的除垢、抛光。不包括仅用于口腔科技工室的器具。 | Ⅱ类 | 可收费 | 1.性能结构及组成：由刷头、导管、手柄组成 2.材质：尼龙、不锈钢、ABS 3.适用范围：对内窥镜活检孔道进行清洗，适用于各种内窥镜钳道。球形头端，对钳道的损伤小。 4.一次性使用
9 | 覆膜肠道支架 | 13-09-06非血管支架 | 通常由支架和/或输送系统组成。支架一般采用金属材料制成，可覆高分子材料制成的膜。经腔放置的植入物扩张后通过提供机械性的支撑，以维持或恢复腔道的完整性。 | 通常由支架和/或输送系统组成。支架一般采用金属材料制成，可覆高分子材料制成的膜。经腔放置的植入物扩张后通过提供机械性的支撑，以维持或恢复腔道的完整性。 | Ⅲ类 | 可收费 | 1.性能结构及组成：为自扩张式覆膜肠道支架，带有置入器的套装支架，置入器为推送式类型，支架分为八种形状。 2.材质：支架丝材质采用符合GB24627-2009要求的镍钛形状记忆合金制造，覆膜采用硅橡胶材料制备。 3.适用范围：用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。持续柔和的径向支撑力，有效扩张狭窄部，硅胶膜在一定程度上阻碍肿瘤向内成长。 4.一次性使用
10 | 透明黏膜吸套 | 06-16-05内窥镜先端帽 | 一般采用硅橡胶材质制成。无菌提供。 | 配合内窥镜使用，用于安装在内窥镜先端部，以保持适当的内窥镜视野。 |  | 可收费 | 1.性能结构及组成：本产品透明黏膜吸套由“帽”和“内镜连接部”构成 2.材质：接触黏膜材料为苯乙烯可塑性弹性体或丙烯合成橡胶 3.适用范围：用于消化内窥镜下的黏膜剥离术，透明黏膜吸套安装于内镜先端部，以保持适当的内镜视野。透明黏膜吸套安装于内镜先端部，以配合ESD内镜治疗。内镜先端与观察部位之间可保持适当的距离,提供良好的内镜视野。有效距离为4mm的透明粘膜吸套上设计有侧孔,可随时排出多余的液体。 4.一次性使用环氧乙烷灭菌产品
11 | 一次性内窥镜超声吸引活检针 | 02-07-04内窥镜取样针 | 通常由头部、杆部或软性导管和手柄组成，头部为针形，通过手柄操作传递、控制头部工作。一般头部采用不锈钢材料制成。无菌提供 | 手术中在内窥镜下操作，用于探查组织、取样。 | Ⅱ类 | 可收费 | 1.性能结构及组成：由活检针、二通旋塞和抽吸器组成。 2.材质：活检针材质为镍钛合金，二通旋塞材质为聚碳酸酯和聚乙烯，抽吸器材质为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚碳酸脂和硅胶。 3.适用范围：与超声内窥镜配套使用，用于对病变组织（胃肠道黏膜下操作和壁外损伤）进行超声引导下细针穿刺活检和组织取样。 4.一次性使用
12 | 三级球囊扩张导管 | 02-11-05内窥镜用气囊扩张器 | 通常由头部、杆部或软性导管和手柄组成，头部为扩张体，通过手柄操作传递、控制头部工作。 | 手术中在内窥镜下操作，用于扩张狭窄部位。 | Ⅱ类 | 可收费 | 1.性能结构及组成：由连接件组件、双腔管、球囊和软头组成。头端锥形过渡设计。球囊在三种压力和直径下均达到既定的径向扩张效果。囊体透明度高，手术视野清晰。 2.材质：嵌段聚醚酰胺，囊体选用PEBAX材质。 3.适用范围：用于临床内窥镜下对消化道狭窄的扩张 4一次性使用。
13 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 02-06-02止血夹 | 通常为U形状，带锁扣或由一对尾部叠合的叶片组成。一般采用纯钛、钛合金和不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 用于术中临时夹闭血管、组织止血。 | Ⅰ类 | 可收费 | 1.性能结构及组成：夹片、夹座、过滤帽、拉索、外管（弹簧管）、护套管、定位帽、滑块、手柄和外管（涂层）组成。钛合金涂层、20mm大开口、闭合能力强，防止滑脱、夹持力大，残留段短。 2.材质：夹子材质不锈钢 、TiN 3.适用范围：与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。 4.一次性使用。