## Sheet1
HC202303项目 医用耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称 | 需求参数
|  | 22分类 | 22分类：产品描述 | 22分类：预期用途/适用范围 | 管理级别 | 收费情况 | 结构及组成 | 适用范围
1 | 一次性使用引流导管及附件 | 14-05-06引流导管 | 一般采用硅橡胶或聚氨酯等材料制成。使用时导管的一端插入到体内或创面的引流部位，另一端在体外可与引流接管等其他体外器械连接，通过体内压力、重力或负压吸引等压力的作用向体外引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。 | Ⅱ类 | 乙类 | 一次性使用引流导管及附件为套包产品，包内产品分为基本配置和选配配置；基本配置为引流导管、导丝、穿刺针和扩张管。引流导管由接头、止液夹、导管组成，按置入端构型分为直线型、猪尾型和菊花型；穿刺针由针座、针管组成，按针座结构分为直型和Y型；扩张管由尖端和接头组成。选配配置为蝴蝶夹、导丝导入器、海绵刷、矫直器、棉球、敷料贴、引流袋、缝合针线(弯)、缝合针线(直)、手术刀、纱布、小单、中单、孔巾、注射器、注射针头(6#、9#)、肝素帽、三通阀、封堵帽、扎带、镊子组成。 | 本产品供医疗单位对患者进行手术时作膀胱或胸腔积液引流使用。
2 | 造口袋（一件式、两件式） | 14-12-01造口护理及辅助器械 | 通常为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | Ⅰ类 | 乙类 | 产品由造口底盘和造口袋组成。 | 产品适用于造口者收集造口排泄物。可不用剪裁，用于不会剪裁或长期因剪裁不当导致渗漏的患者；一件式的要有凸面和平面的不同型号，以满足不同造口患者需求，减少患者渗漏
3 | 造口底盘 | 14-12-01造口护理及辅助器械 | 通常为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | Ⅰ类 | 乙类 | 该产品为回肠、结肠、直肠和尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。可以减少患者按压痛的造口底盘；可直接不用剪裁，用于不会剪裁或长期因剪裁不当导致渗漏的患者
3 | 造口底盘（密封环） | 14-12-01造口护理及辅助器械 | 本密封环可以用于如下皮肤的保护:结肠造口，回肠造口和泌尿造口周围皮肤的密封；一种外部的填补剂用于不平的皮肤。 2.材质：密封环粘胶 | 用于处理结肠、回肠造口或尿路造口排泄物 | Ⅰ类 | 乙类 | 性能结构及组成：本产品是一种可塑形，可吸收水分的造口底盘（密封环），有助于保护皮肤防止其与体内排出液接触。 | 对于造口开口不理想的患者，特别是平齐腹部或者有凹陷的患者
4 | 造口护肤粉 | 14-12-01造口护理及辅助器械 | 通常为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于清洗造口周围皮肤后保护造口周围皮肤的完整性，减少因反复撕脱导致的皮肤损伤，做好造口患者皮肤的结构化护理 | Ⅰ类 | 自费 | 产品为粉末状，以羧甲基纤维素钠（CMC），瓜尔豆胶，黄原胶按照质量比5:3:2充分混合后制成。 | 产品使造口周围皮肤保持干爽，减轻渗出物对皮肤的刺激。
5 | 防漏膏 | 14-12-01造口护理及辅助器械 | 通常为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | Ⅰ类 | 自费 | 造口护肤粉主要成分是羧甲基纤维素钠，为粉末状产品。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。
6 | 无菌保护套 | 14-13-01手术单 | 通常由基材、阻水层、液体控制材料等组成的面状材料。基材主要由非织造布或纺织布制造，阻水层为阻水性的材料，液体控制材料为液体吸收性材料和/或塑料膜。可利用多种材料的组合实现对微生物进行阻隔和控制。 | 用于覆盖外科手术病人身体上，以防止开放的手术创面受到污染，或用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | Ⅱ类 | 自费 | 无菌保护套采用聚乙烯薄膜制造，开口处用棉布带或松紧带固定。 | 用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。保护机器，形成无菌区。
7 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 06-05-05造影剂注射装置 | 通常由注射机头，控制部分等组成。通过向人体血管内注入造影剂获得清晰的血管影像。 | 与高压注射器针筒及附件配套使用。用于X射线造影、CT成像时，造影剂的注入。 | Ⅱ类 | 乙类 | 一次性使用高压造影注射器由保护帽、锁紧螺母、推杆、外套、活塞、胶塞组成，附件包括吸药管、穿刺器、一次性使用压力连接管。 | 一次性使用高压造影注射器及附件是为高压注射泵配套用的一次性使用消耗品，主要用在X 射线（CT、DSA）、核磁共振（MR）和超声（US）诊断、治疗中按相关造影技术要求高压注射造影剂及生理盐水等药液。
8 | 一次性使用压力连接管 | 06-05-05造影剂注射装置 | 通常由注射机头，控制部分等组成。通过向人体血管内注入造影剂获得清晰的血管影像。 | 与高压注射器针筒及附件配套使用。用于X射线造影、CT成像时，造影剂的注入。 | Ⅱ类 | 乙类 | 一次性使用压力连接管由保护帽、公接头、母接头、导管、单向阀、直通、三通旋塞、多通、穿刺件及过滤器（15um）组成。 | 一次性使用压力连接管是为高压注射器配套用的一次性使用消耗品，主要用在X射线（CT、DSA)、核磁共振（MR)和超声（US）诊断、治疗中按相关造影技术要求高压注射造影剂及生理盐水等药液。
9 | 颅脑手术薄膜 | 14-13-02手术膜 | 手术膜基材上均匀涂敷有含碘胶粘物质组成的粘贴面，粘贴面上覆盖有一个保护层，手术膜的两边可以无胶粘物质或附着有适宜的物质（如纸），以供手持操作。根据材质不同分为聚氨酯手术膜、聚乙烯手术膜等。利用膜的屏障性能对微生物进行阻隔。无菌提供，一次性使用。 | 用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | Ⅲ类 | 乙类 | 本产品由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯线（或无）、PE袋（或无）组成。 | 供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。
10 | 含碘手术薄膜 | 14-13-02手术膜 | 手术膜基材上均匀涂敷有含碘胶粘物质组成的粘贴面，粘贴面上覆盖有一个保护层，手术膜的两边可以无胶粘物质或附着有适宜的物质（如纸），以供手持操作。根据材质不同分为聚氨酯手术膜、聚乙烯手术膜等。利用膜的屏障性能对微生物进行阻隔。无菌提供，一次性使用。 | 用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | Ⅲ类 | 自费 | 1.性能结构及组成：手术薄膜由薄膜和粘结剂组成。薄膜的材料为聚酯，并带有硅树脂涂层；粘结剂的材料为丙烯酸。丙烯酸粘结剂中含有含量不超过2%的碘纳离子。 2.材质：聚酯，并带有硅树脂涂层；粘结剂的材料为丙烯酸。 3.适用范围：该产品用于保护手术位置附近的皮肤，从而形成一个无菌手术区域，并对切口位置有一个持续的抗菌作用 4.一次性或重复性使用：一次性使用。 | 供外科手术备皮后覆盖手术切口范围，对切口位置持续抑菌。
11 | 眼科专用手术薄膜 | 14-13-02手术膜 | 手术膜基材上均匀涂敷有含碘胶粘物质组成的粘贴面，粘贴面上覆盖有一个保护层，手术膜的两边可以无胶粘物质或附着有适宜的物质（如纸），以供手持操作。根据材质不同分为聚氨酯手术膜、聚乙烯手术膜等。利用膜的屏障性能对微生物进行阻隔。无菌提供，一次性使用。 | 用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | Ⅲ类 | 乙类 | 产品由PO或PU薄膜、医用压敏胶、离型纸组成，专用型增设积液袋、支撑体、辅助材料采用薄膜、无纺布。 | 手术膜供医院手术切口部位贴用的固定。该产品为一次性无菌用品，眼科手术用。
12 | 医用液体石蜡 | 14-16-09润滑剂及载体 | 通常由液状润滑剂及其载体组成。无菌提供，一次性使用。 | 临床上用于医疗器械表面润滑。 | Ⅱ类 | 不可收费 | 无色油状液体,系液态烃的混合物。与乙醚、苯、三氯甲烷、二硫化碳和油类相混溶，不溶于水和乙醇. | 1.制药行业的药品辅料，医疗器械的润滑和防腐。可代替进口石蜡油2.可用作软膏，擦剂和化妆品的基质3.在无菌操作下可分装为泻药。规格：500ML/瓶
13 | 脑棉片 | 14-09-01外科织造布类敷料 | 通常为由医用脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶纤维混纺纱布经过裁切、折叠、包装、灭菌步骤加工制成的敷料。 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | Ⅱ类 | 自费 | 本产品由医用脱脂棉为主体，X光可探测钡线或涤纶线为辅助材料制作而成。本产品分为Ⅰ型和Ⅱ型，以X光可探测钡线为辅助材料制作而成的脑棉片为Ⅰ型；以涤纶线为辅助材料制作而成的脑棉片为Ⅱ型。 | 用于医疗单位脑外科手术时一次性使用。用于脑部组织止血。
14 | 腹带 | 14-11-01绷带 | 通常为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | Ⅰ类 | 自费 | 间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加一定压力，以起到治疗或辅助性治疗目的的用品。 | 用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)、保护手术切口等辅助性治疗效果。有不同型号的以满足不同胖瘦患者，包括多头型等
15 | 胸腔引流管 | 14-05-06引流导管 | 一般采用硅橡胶或聚氨酯等材料制成。使用时导管的一端插入到体内或创面的引流部位，另一端在体外可与引流接管等其他体外器械连接，通过体内压力、重力或负压吸引等压力的作用向体外引流。无菌提供，一次性使用。 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。 | Ⅱ类 | 乙类 | 一次性使用医用引流管是由引流管和接头（选配）、带针头保护套的导引针（选配）组成；引流管管壁配以侧开孔并带有可X光显影标记线，管体外壁带有刻度线。A型引流管头部成鱼嘴状，管壁配以2个侧开孔；B型引流管头部开口，管壁配以3个侧开孔；C型圆形引流管孔眼在头部一端；D型圆形引流管孔眼在管体中间位置；E型扁平引流管头部成扁平状，有若干小孔；F型十字引流管头部为十字型；G型引流管为双腔形状；H型引流管头部成鱼嘴状，管壁配以6个侧开孔。 | 用于胸科手术，术后引流。
16 | 熵指数传感器 | 07-03-06生理参数诱发诊断设备 | 通常由主机、刺激器、传感器与附件组成。给人体部位适宜刺激，记录人体相应生理响应。所涉及的刺激可以是人体感官刺激，也可以是其它光学、声学、电学、机械刺激。相关生理响应可以是神经电学响应，肌肉运动加速度响应，也可以是医学影像学相关响应。 | 用于对生理响应通路的评价。 | Ⅱ类 | 自费 | 该产品由熵指数传感器探头、电缆组成。 | 可用于成人和两岁以上的儿科患者，该产品配套用于GE Entropy测量设备。
17 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 14-11-02胶带 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | Ⅰ类 | 不可收费 | 蒸汽灭菌指示胶带采用压敏性粘合剂，粘合佳，能粘于各种包裹材料，可起到很固定封包作用。皱纹纸背衬具有较好的伸缩性能和强的拉伸强度，在加热时，不易松解断裂。灭菌后颜色不易褪色当达到一定的灭菌条件121C、10分钟，134C，2分钟，纹纸背基上的化学指示条纹会由米白色变成深褐色/黑色。如变色不均匀或不彻底，可提示该包裹未经过符合条件的灭菌处理。 | 蒸汽灭菌指示胶带用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否已灭菌过。本胶带可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。可用于下排气式和预真空式(包括脉动)压力蒸汽灭菌的化学监测。
18 | 一次性使用输尿管导管 （红色尿管） | 14-05-03导尿管 | 一般采用高分子材料制成。部分头端固定有球囊。可将头端插入膀胱，并向体外导尿。部分管身上涂有润滑涂层（不含药物、银盐或抗菌成分涂层），浸湿后便于插入，减轻插管痛苦。无菌提供，一次性使用。 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。 | Ⅱ类 | 乙类 | 一次性使用输尿管导管由导管、不锈钢丝组成，按照导管管径的不同可分为1.0mm(F3)、1.3mm(F4)、1.7mm(F5)、2.0mm(F6)、2.4mm(F7)、2.7mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)共八种规格，其中导管采用符合GB/T 15593-1995医用输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成，不锈钢丝采用符合GB/T 4240-2009要求的12Cr18Ni9奥氏不锈钢材料制成，不透X射线材料采用符合《中华人民共和国药典》(2015版)要求的硫酸钡制成。产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。 | 供输尿管支撑，引流用，可用于输尿管镜的引导和肾积水引流。
19 | 碘仿纱布块 | 14-09-01外科织造布类敷料 | 通常为由医用脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶纤维混纺纱布经过裁切、折叠、包装、灭菌步骤加工制成的敷料。 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | Ⅱ类 | 不可收费 | 由医用脱脂棉纱布、碘仿、乙醇、甘油制成。 | 适用于皮肤的防护、抑菌、防腐，术后填塞，消炎。
20 | 一次性使用导尿包 | 14-05-03导尿管 | 一般采用高分子材料制成。部分头端固定有球囊。可将头端插入膀胱，并向体外导尿。部分管身上涂有润滑涂层（不含药物、银盐或抗菌成分涂层），浸湿后便于插入，减轻插管痛苦。无菌提供，一次性使用。 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。 | Ⅱ类 | 乙类 | 性能结构及组成：主要由导尿管、导尿夹、塑料镊子、碘伏消毒棉球、注射器(内装无菌水，非注射人体使用)、集尿袋、塑料试管、纱布块、孔布、医用橡胶检查手套、润滑剂、器械盘1、 器械盘2和托盘组成。其中导尿管、注射器、孔布、水溶性润滑剂为标配，其余配件为选配。导尿管分超滑导尿管和硅胶导尿管。硅胶导尿管留置最长可达29天。 | 适用范围：供医疗部门对患者做常规临床一次性导尿用。