一 、设备名称：光学射频治疗仪（强脉冲光与激光系统）手具

二、数量：1把

三、用途：清除或减淡各种色素斑和年龄斑；祛除黄褐斑；治疗激素依赖性皮炎；祛 除面部红血丝(毛细血管扩张)、血管瘤和红斑痤疮；收缩毛孔；改善皮肤细小 皱纹，增强皮肤弹性；消除或减淡痤疮疤痕、脱毛等。

四 、技术参数：

※1.手具需匹配皮肤中心光学射频治疗仪（强脉冲光与激光系统）设备使用。（该设备品牌为：科美人、型号为：M22）。

2.具备通用型IPL 治疗手具

3.IPL治疗手具波长范围：515-1200nm

4.具备滤光片技术：515nm,560nm,590nm,615nm,640nm,695nm共六片滤光片

5.滤光片不关机更换技术，滤光片波长选择推荐功能

6.技术要求：OPT完美脉冲技术

7. 光子 (IPL)   最大能量密度：35J/cm2

8.  脉宽：4-20ms

9.  具备脉冲延迟技术：5-150ms

10.脉冲方式：MSP 技术

11.  频率：可达到1HZ

12.  治疗光斑大小：15×35mm,8×15mm

13. 冷却方式：持续兰宝石接触式冷却